附件

抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品 名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号 /出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制式固定义齿 | 佛山市南海雅皓义齿有限公司 | 佛山市南海雅皓义齿有限公司 | 金属烤瓷类：钴铬合金烤瓷桥（冠） | 2019.3.27 V13368 V13361 V13368 V13361 | 广东省药品监督管理局 | 北京大学口腔医学院口腔医疗器械检验中心 | 孔隙度 |
| 2 | 定制式固定义齿 | 衡阳市蒸湘爱高义齿制作中心 | 衡阳市蒸湘爱高义齿制作中心 | 金属（铸造）烤瓷桥 | 2019-03-13 D区1903180019 | 湖南省药品监督管理局 | 北京大学口腔医学院口腔医疗器械检验中心 | 孔隙度 |
| 3 | 定制式固定义齿 | 济南锦冠桥义齿有限公司 | 济南锦冠桥义齿有限公司 | 镍铬合金烤瓷单冠 | 2019/05/18 201905018 | 山东省药品监督管理局 | 北京大学口腔医学院口腔医疗器械检验中心 | 孔隙度 |
| 4 | 定制式固定义齿 | 南充川口义齿制作有限公司 | 南充川口义齿制作有限公司 | 金属合金铸造烤瓷冠、桥 | 2019年4月1日 20190330090 | 四川省药品监督管理局 | 北京大学口腔医学院口腔医疗器械检验中心 | 孔隙度 |
| 5 | 定制式固定义齿 | 珠海市华冠贸易有限公司 | 珠海市华冠贸易有限公司 | 镍铬烤瓷冠、镍铬烤瓷桥 | 2019.4.9 002410、002411 | 广东省药品监督管理局 | 北京大学口腔医学院口腔医疗器械检验中心 | 孔隙度 |
| 6 | 定制式固定义齿 | 珠海市三通陶齿有限公司 | 珠海市三通陶齿有限公司 | 钴铬合金金属冠 | 2019.4.8 190402259 | 广东省药品监督管理局 | 北京大学口腔医学院口腔医疗器械检验中心 | 孔隙度 |
| 7 | 腹腔镜配套手术器械（穿刺器） | 杭州桐庐医疗光学仪器有限公司 | 杭州桐庐医疗光学仪器有限公司 | Φ10×95 | A203 | 浙江省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 硬度（如适用） |
| 8 | 一次性使用套管穿刺器 | 杭州慧得医药器械有限公司 | 浙江格宜医疗器械有限公司 | GYTR-I型 Φ12 | 17090111 | 浙江省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 配合性能 |
| 9 | 一次性使用套管穿刺器 | 浙江格宜医疗器械有限公司 | 浙江格宜医疗器械有限公司 | GYTR-I型 套装C | 2018.05.16 18040211 | 浙江省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 配合性能 |
| 10 | 氩气高频电刀 | 山东玉华电气有限公司 | 山东玉华电气有限公司 | YHA120 | 2019.04 19046021 | 山东省药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 样品在正常检验过程中不能正常使用 |
| 11 | 髋臼内衬 | 北京飞渡医疗器械有限公司 | SAMO S.p.A | Φ28mm（外径48mm）/IPA2848E | 2016-10 S00922 | 北京市药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 关节面的尺寸和公差 |
| 12 | 裂隙灯显微镜 | 苏州六六视觉科技股份有限公司 | 苏州六六视觉科技股份有限公司 | YZ5H2 | 2018年08月 233000311808 | 江苏省药品监督管理局 | 中央军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 13 | 裂隙灯显微镜 | 兴和（上海）光学商贸有限公司 | 興和株式会社 | KOWA SL-17 | 2018年8月1日 31855104170 31855104170 | 上海市药品监督管理局 | 中央军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 14 | 裂缝灯显微镜 | 深圳市科裕康医疗器械有限公司 | 意大利C.S.O.SRL | SL 980N | 04-2018 18040280 | 广东省药品监督管理局 | 中央军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 15 | 接触压力光感应消融导管 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | St.Jude Medical圣犹达医疗用品有限公司 | PN-004 075 | 2018-11-25 6612567 | 上海市药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 直流电阻 |
| 16 | 输液泵 | 浙江迈帝康医疗器械有限公司 | 浙江迈帝康医疗器械有限公司 | MI23 | 2019-02 B0301036C | 浙江省药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 可听报警信号 |
| 17 | 注射泵 | 浙江迈帝康医疗器械有限公司 | 浙江迈帝康医疗器械有限公司 | MS31 | 2018-12 C0106027B | 浙江省药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 工作数据的准确性 |
| 18 | 呼吸机 | 杰富瑞（北京）医疗科技有限公司 | DeVilbiss Healthcare LLC | DV56UK | 2018-12-12 LK200203 LK200203 | 北京市药品监督管理局 | 中央军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 19 | 呼吸机 | 飞利浦（中国）投资有限公司 | Respironics,Inc.伟康股份有限公司 | OmniLab Advanced+ | 2018-09-12 L2273361014F7 | 上海市药品监督管理局 | 中央军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所 | 1.设备或设备部件的外部标记；2.使用说明书；3.技术说明书 |
| 20 | 呼吸机 | 飞利浦（中国）投资有限公司 | Respironics,Inc.伟康股份有限公司 | DreamStation Auto CPAP（CNX500S17） | 2019-01-28 J237558502844 | 上海市药品监督管理局 | 中央军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 21 | 持续正压通气呼吸机 | 新白健康管理（上海）有限公司 | Somnetics International Inc. | 300157 | 2016-07 序列号：A16G10107 | 上海市药品监督管理局 | 中央军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所 | 1.设备或设备部件的外部标记；2.最大压力限制 |
| 22 | 正压呼吸治疗机 | 费雪派克医疗保健（广州）有限公司 | 费雪派克医疗保健有限公司 | ICONAAA | 2018-11-29 2100647848 181129650887 | 广东省药品监督管理局 | 中央军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 23 | 正压通气治疗机 | 广州南北电子科技有限公司 | 广州南北电子科技有限公司 | AU6 | 20181214 185014 BAMU00110033 | 广东省药品监督管理局 | 中央军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 24 | 自动调节正压通气治疗仪 | 杭州宜眠医疗科技有限公司 | 杭州宜眠医疗科技有限公司 | YM-A-600 | 2018-01-22 A2418601040 | 浙江省药品监督管理局 | 中央军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所 | 1.设备或设备部件的外部标记；2.工作数据准确性 |
| 25 | 持续正压通气治疗机 | 吉林省沃鸿医疗器械制造有限公司 | 吉林省沃鸿医疗器械制造有限公司 | WH-A-20A | 2018-12-5 P18110509 GA-1A001772 | 吉林省药品监督管理局 | 中央军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所 | 1.设备或设备部件的外部标记；2.最大压力限制 |
| 26 | 无创呼吸机 | 南京舒普思达医疗设备有限公司 | 南京舒普思达医疗设备有限公司 | S9600 | 2019.1 19010014 | 江苏省药品监督管理局 | 中央军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 27 | 无创呼吸机 | 沈阳新松医疗科技股份有限公司 | 沈阳新松医疗科技股份有限公司 | DPAP20 | 2019-01-29 302200003190129009 | 辽宁省药品监督管理局 | 中央军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 28 | 呼吸机 | 康讯恒新（北京）科技有限公司 | 株式会社メトラン | KM-AUTOCPAP | 2015-04 ENOH0400062 \ | 北京市药品监督管理局 | 中央军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所 | 1.设备或设备部件的外部标记；2.使用说明书；3.技术说明书 |
| 29 | 红外频谱理疗装置 | 安徽乐金健康科技股份有限公司 | 安徽乐金健康科技股份有限公司 | SLJ-B2 | 2018年04月20日 SLJ021500021 | 安徽省药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 1.设备或设备部件的外部标记；2.指示灯和按钮；3.随机文件；4.与供电网的分断；5.控制器和仪表的标记 |
| 30 | 多源治疗仪 | 成都鑫博浩科技有限公司 | 成都鑫博浩科技有限公司 | MF-C701B | 2019.2.19 1902005 NO:1902005 | 四川省药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 与供电网的分断 |
| 31 | 高效辐射烧伤治疗机 | 河南省南阳国防科技工业电气研究所 | 河南省南阳国防科技工业电气研究所 | GSX-JB2型 | 2018年10月 10031810028 | 河南省药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 电源软电线 |
| 32 | 宽频电磁波谱治疗器 | 河南省南阳国防科技工业电气研究所 | 河南省南阳国防科技工业电气研究所 | GSX-QT | 2018年8月 20131808159 | 河南省药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 1.控制器和仪表的标记；2.指示器 |
| 33 | 双波峰红外辐射灯 | 营口维康医疗器械有限公司 | 营口维康医疗器械有限公司 | SHW（C） | 2018.9.19 c1809191239 | 辽宁省药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 1.设备或设备部件的外部标记；2.控制器的操作部件；3.电源软电线；4.防护件 |
| 34 | 一次性使用输注泵 | 北京新健侨技术发展有限公司 | Leventon S.A.U | MODEL 25915-150D2 | 2018-06-19 181354L | 北京市药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 | 准确度（流量） |
| 35 | 制氧机 | 哈尔滨北方万泰医疗科技有限责任公司 | Respironics,Inc. | EverFlo | 2017-06-01 1020020 0041772 | 黑龙江省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 振动与噪声 |
| 36 | 便携式制氧机 | 飞利浦（中国）投资有限公司 | Respironics,Inc.伟康股份有限公司 | SimplyGo | 2018-08-02 1098835 0002670 | 上海市药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 振动与噪声 |
| 37 | 制氧机 | 飞利浦（中国）投资有限公司 | Respironics,Inc.伟康股份有限公司 | EverFlo | 2019-01-14 0099360 | 上海市药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 振动与噪声 |
| 38 | 医用分子筛制氧机 | 北京康祝医疗器械有限公司 | 北京康祝医疗器械有限公司 | KD4133 | 2019年03月22日 20190322020 | 北京市药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 振动与噪声 |
| 39 | 医用分子筛制氧机 | 常州中进医疗器材股份有限公司 | 常州中进医疗器材股份有限公司 | LN-501A | 2019.3.1 ZY19-C001 HX19-COA01-001（产品编号） | 江苏省药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 氧浓度 |
| 40 | 医用氧气浓缩器 | 福州瑞康医疗器械有限公司 | 福州瑞康医疗器械有限公司 | RK-03 | 20190121 / RK19012125E | 福建省药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 输入功率 |
| 41 | 医用制氧机 | 吉林爱尔康医疗器械有限公司 | 吉林爱尔康医疗器械有限公司 | JJ03N | 2019年1月20日 Bg103LNX005 | 吉林省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 氧浓度 |
| 42 | 医用制氧机 | 宁夏民安医药有限公司长青店 | 江苏富林医疗设备有限公司 | Y007-5W | 20190216 20181204081 010300010 | 宁夏回族自治区药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 1.控制器和仪表的标记；2.外部标记；3.氧浓度 |
| 43 | 医用分子筛氧气机 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 欧姆龙（大连）有限公司 | HAO-3820 | 2019.04.16 20190301345UF | 辽宁省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 振动与噪声 |
| 44 | 医用分子筛制氧机 | 江西益丰大药房连锁有限公司 | 欧姆龙（大连）有限公司 | HAO-3200 | 180721（外包装上）、2018.07.21（生产日）（铭牌上） 201806U（外包装上） 20180600992UF（SN） | 江西省药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 振动与噪声 |
| 45 | 医用分子筛制氧机 | 贵州每文医疗器械有限公司 | 欧姆龙（大连）有限公司 | HAO-3201 | 180213（外包装上）、2018.02.13（生产日）（铭牌上） 201801U 20180100133UF（SN） | 贵州省药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 振动与噪声 |
| 46 | 医用分子筛制氧机 | 库尔勒九州通医药有限公司 | 欧姆龙（大连）有限公司 | HAO-3720 | 181220（外包装上）、2018.12.20（生产日）（铭牌上） 201812U 20181200315UF（SN） | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 振动与噪声 |
| 47 | 医用分子筛制氧机 | 青海联志医药连锁有限公司西关大街店 | 欧姆龙（大连）有限公司 | HAO-3010 | 180630（外包装上）、2018.06.30（生产日）（铭牌上） 201806U 20180600967UF（SN） | 青海省药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 振动与噪声 |
| 48 | 医用分子筛制氧机 | 吉林省中东健康万家医药连锁有限公司大市场店 | 欧姆龙（大连）有限公司 | HAO-3000 | 2017.10.27 20171000104UF | 吉林省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 振动与噪声 |
| 49 | 医用分子筛制氧机 | 上海冠瑞医用电子有限公司 | 上海冠瑞医用电子有限公司 | GR-ZYJ-03A | 2019-04 19041001001 | 上海市药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 1.外壳的封闭性；2.不用工具就可打开的罩和门的安全性；3.连续漏电流和患者辅助电流（正常工作温度下） |
| 50 | 医用分子筛制氧机 | 深圳心诺智造医疗有限公司 | 深圳心诺智造医疗有限公司 | HAO-2210 | 2019/01/25 22102019010775 | 广东省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 振动与噪声 |
| 51 | 医用分子筛制氧机 | 沈阳爱尔泰科技有限公司 | 沈阳爱尔泰科技有限公司 | AE-3 | 2019-03-13 4131903130421012 | 辽宁省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 振动与噪声 |
| 52 | 医用氧气机 | 沈阳新松医疗科技股份有限公司 | 沈阳新松医疗科技股份有限公司 | OTS-5 | 2019-01-28 301050057190128093 | 辽宁省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 振动与噪声 |