附件

抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品 名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号 /出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准 规定项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动轮椅车 | 河北瑞朗德医疗器械科技集团有限公司 | 河北瑞朗德医疗器械科技集团有限公司 | RLD-100W01A | 2020.4.28 | 河北省药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 2 | 电动轮椅车 | 宁夏北昌医疗器械有限公司 | 河南禾森医疗设备有限公司 | WC05904ZTL | 2019年8月 190816 | 宁夏回族自治区药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 1.最大速度；2.水平路面制动 |
| 3 | 电动轮椅车 | 金华市伊凯动力科技有限公司 | 金华市伊凯动力科技有限公司 | EPW61 | 2020.5.7 20200507001 | 浙江省药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 | 最大速度 |
| 4 | 电动轮椅车 | 昆山安明泰机电科技有限公司 | 昆山安明泰机电科技有限公司 | AMT-N1A | 20190602 2019050002 | 江苏省药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 5 | 电动轮椅车 | 昆山晶铁精密自动设备有限公司 | 昆山晶铁精密自动设备有限公司 | DYW50(A500） | 合格证：2020-05-19 20051201 JT00749 | 江苏省药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 6 | 电动轮椅车 | 上海威之群机电制品有限公司 | 上海威之群机电制品有限公司 | WISKING1023 | 2020.5.26 WSERVER20200526-1023-00003 | 上海市药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 7 | 电动轮椅车 | 文安县万通医疗器械有限公司 | 文安县万通医疗器械有限公司 | WT-100W | 2020年5月18日 2020051803 | 河北省药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 1.设备或设备部件的外部标记；2.随机文件 |
| 8 | 电动轮椅车 | 文安县万通医疗器械有限公司 | 文安县万通医疗器械有限公司 | WT-100W | 2020年6月10日 2020061002 | 河北省药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 1.设备或设备部件的外部标记；2.随机文件 |
| 9 | 电动轮椅车 | 青海君健医疗器械有限公司 | 文安县万通医疗器械有限公司 | WT-100W | — | 青海省药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 10 | 电动轮椅车 | 包头市大宇医疗器械有限公司 | 文安县万通医疗器械有限公司 | WT-100W | 2019年06月05日 | 内蒙古自治区药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 1.设备或设备部件的外部标记；2.最大速度；3.水平路面制动；4.充电时抑制行驶 |
| 11 | 电动轮椅车 | 泉州市国大药房连锁有限公司鲤城东街第二分店 | 文安县万通医疗器械有限公司 | WT-100W | 2019年11月10日 2019/11/10 | 福建省药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 12 | 电动轮椅车 | 永康市优哈电器有限公司 | 永康市优哈电器有限公司 | YHW001-A | 2020年5月9日 2020050562 | 浙江省药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 13 | 电动轮椅车 | 濮阳市泰康医疗器械有限公司 | 永康市优哈电器有限公司 | YHW001-A | 190805 2019080309 | 河南省药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 14 | 电动轮椅车 | 湖北益丰大药房连锁有限公司宜昌金家台分店 | 浙江英洛华康复器材有限公司 | W5213 | 2018年3月7日 20180120 | 湖北省药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 | 1.设备或设备部件的外部标记；2.随机文件 |
| 15 | 电动轮椅车 | 阿克苏智信兄弟商贸有限公司 | 中山市福仕得健身器材有限公司 | YC100 | 2020年04月27日 20300044 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | 1.最大速度；2.水平路面制动；3.最大安全坡度制动；4.驻坡性能 |
| 16 | 软性亲水接触镜 | 上海希多蜜实业有限公司 | （韩国）珀丽拓奇有限公司POLYTOUCH CO.,LTD. | Zero Seven Natural | 2019.12 ZSL17C1 | 上海市药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 含水量 |
| 17 | 软性亲水接触镜 | 天津维视安商贸有限公司 | 百事康有限责任公司 BESCON CO.,LTD | Tutti One Day Color | 2019-03、2019-04、2019-04、2019-07 IC8307B、ID8408B、ID8018B、IG8189B | 天津市药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 后顶焦度 |
| 18 | 软性亲水接触镜 | 温州清朗光学眼镜有限公司 | 吉林瑞尔康隐形眼镜有限公司 | Realcon Color 40 | 2018.06.07 180607-53 | 浙江省药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 含水量 |
| 19 | 软性亲水接触镜 | 广州市光艺眼镜有限公司 | 珀丽拓奇有限公司 Polytouch Co.,Ltd | Zero Seven Natural | 2019.05.15 ZSE15C1 | 广东省药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 含水量 |
| 20 | 软性亲水接触镜 | 重庆蓝视博得光学科技有限公司 | 重庆蓝视博得光学科技有限公司 | DB | 2017.09、2017.07、2017.07、2017.10、2017.10 DI19B081、DG20A082、DG15A081、DJ31A081、DJ24C081 | 重庆市药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 基弧半径或给定底直径的矢高 |
| 21 | 软性亲水接触镜 | 重庆蓝视博得光学科技有限公司 | 重庆蓝视博得光学科技有限公司 | UB | 2016.09、2016.10、2016.07、2016.09 CI10B031、CJ14B033、CG28A031、CI10A031 | 重庆市药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 基弧半径或给定底直径的矢高 |
| 22 | 软性亲水接触镜Soft Contact Lens | 上海目赞科技有限公司 | M.I CONTACT Co.,Ltd. 目爱光学有限公司 | VENUS EYES | 07/2019 VEC19070101 | 上海市药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验研究院 | 基弧半径或给定底直径的矢高 |
| 23 | 中频治疗仪 | 北京爱沃斯洁翔云科技有限公司 | 北京爱沃斯洁翔云科技有限公司 | ECM99-IIB | 2019年12月31日 051902100 | 北京市药品监督管理局 | 中国人民解放军联勤保障部队药品仪器监督检验总站 | 使用说明书 |
| 24 | 胰岛素泵 | 珠海福尼亚医疗设备有限公司 | 珠海福尼亚医疗设备有限公司 | IP-101-Ⅱ | 2019-03-19 20190203063 | 广东省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 可听报警信号 |
| 25 | 面部皮肤注射泵 | 深圳市中科微光医疗器械技术有限公司 | 深圳市中科微光医疗器械技术有限公司 | Skin 2 Skin Med | 2020-03-26 SN:S2S20030310 | 广东省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 报警要求 |
| 26 | 输液泵 | 深圳市奥生科技有限公司 | 深圳市奥生科技有限公司 | OIP-900 | 2020.05 SN:T012050193 | 广东省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 样品在检验过程中不能正常使用 |
| 27 | 注射泵 | 北京新科华大医疗技术有限公司 | 北京新科华大医疗技术有限公司 | SPA112 | 2020-01 2012002140 | 北京市药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 | 可听报警信号 |
| 28 | 注射泵 | 湖南康达生物科技有限公司 | 湖南康达生物科技有限公司 | XB-1500 | 2020-05 XB1500202000002 | 湖南省药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 可听和可视报警 |
| 29 | 注射泵 | 长沙迪普美医疗科技有限公司 | 长沙迪普美医疗科技有限公司 | DPfusion SP1 | 20200401 20041100 | 湖南省药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 1.工作数据的准确性；2.可听指示必须先于输液结束的报警 |
| 30 | 验光仪 | 上海嫦娥光学仪器科技有限公司 | 上海嫦娥光学仪器科技有限公司 | ARK7800B | 2020.05 2005007 | 上海市药品监督管理局 | 中国人民解放军联勤保障部队药品仪器监督检验总站 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 31 | 一次性使用鼻氧管 | 西藏三通医药科技有限公司 | 江苏客乐医用器械有限公司 | A | 20191105 | 西藏自治区药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 泄漏 |
| 32 | 一次性使用鼻氧管 | 乌海市海勃湾区中医医院 | 江西丰临医疗科技股份有限公司 | NOTDDL/双孔双支管型 | 20191010 20191010 | 内蒙古自治区药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 泄漏 |
| 33 | 一次性使用鼻氧管 | 石家庄喜得宝医疗器械有限公司 | 石家庄喜得宝医疗器械有限公司 | YB-A型 | 2019年12月07日 191201 | 河北省药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 无菌 |
| 34 | 一次性使用湿化鼻氧管 | 烟台金天医疗用品有限公司 | 烟台金天医疗用品有限公司 | AJJ-200 | 2020年03月24日 200324 | 山东省药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 环氧乙烷残留量 |
| 35 | 一次性使用无菌鼻氧管 | 北京红祥聚科贸有限公司 | 北京红祥聚科贸有限公司 | 2.0m双鼻孔成人型 | 20200327 H0031011 | 北京市药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 泄漏 |
| 36 | 电子体温计 | 湖北普润独活医药有限公司 | 东莞市福达康实业有限公司 | BT-A21C | 20190322 1903 | 湖北省药品监督管理局 | 重庆医疗器械质量检验中心 | 技术说明书 |
| 37 | 电子体温计 | 福建康佰家大药房连锁有限公司三明八八七店 | 东莞市福达康实业有限公司 | BT-A21 | 20190601 1906 | 福建省药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 技术说明书 |
| 38 | 电子体温计 | 广东省东莞国药集团樟木头医药有限公司利民药店 | 东莞市福达康实业有限公司 | BT-A21 | 20190601 1906 | 广东省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 技术说明书 |
| 39 | 电子体温计 | 海口龙华华健药业大药房 | 东莞市好康电子科技有限公司 | HK-901 | 20200225 202002005 SN：901BJ021500000932、901BJ021500013501、901BJ021500000955 | 海南省药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 1.显示范围；2.分辨力；3.最大允许误差；4.重复性；5.测量完成提示功能；6.低温和超温提示功能；7.测量时间；8.记忆功能；9.自动关机功能；10.技术说明书 |
| 40 | 电子体温计 | 东莞市好康电子科技有限公司 | 东莞市好康电子科技有限公司 | HK-901 | 2020年5月8日 202005008 | 广东省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 技术说明书 |
| 41 | 数字式电子体温计 | 盘锦辽河药业连锁有限公司振兴分店 | 东莞市协和医疗器械科技有限公司 | C-600 | 20191208 20191208 | 辽宁省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 技术说明书 |
| 42 | 医用电子体温计 | 克拉玛依市泽善堂药业有限公司 | 北京康祝医疗器械有限公司 | KD3311 | 2017年02月17日 3101170202 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 重庆医疗器械质量检验中心 | 1.设备或设备部件的外部标记；2.随机文件 |
| 43 | 小型医用制氧机 | 佛山市凯亚医疗科技有限公司 | 佛山市凯亚医疗科技有限公司 | ZY-5AC | 2020年6月9日 OC2006007961 | 广东省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 振动与噪声 |
| 44 | 小型医用制氧机 | 青海九康医药连锁有限公司西大街店 | 黄山市雅适医疗器械有限公司 | YS-300YW | 20180912 20180912 | 青海省药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 氧浓度 |
| 45 | 医用分子筛制氧机 | 湖北益健堂科技股份有限公司 | 湖北益健堂科技股份有限公司 | HYQ05A | 2020年4月1日 YJT20200401 20200401/ZY000002 | 湖北省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 外部标记 |
| 46 | 医用分子筛制氧机 | 沈阳迈思医疗科技有限公司 | 沈阳迈思医疗科技有限公司 | A05R | 2019-02-18 301050004902180007 | 辽宁省药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 外部标记 |
| 47 | 医用制氧机 | 丹阳市恒宁医疗器械有限公司 | 丹阳市恒宁医疗器械有限公司 | HN-3T | 2019/09/28 产品编号：190928010089 | 江苏省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 振动与噪声 |
| 48 | 医用制氧机 | 一心堂药业集团股份有限公司临沧南塘街连锁一店 | 佛山市顺德区键合电子有限公司 | K5B-3 | 2020.03.10 A03790B10 A03790B10216 | 云南省药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 | 氧浓度 |
| 49 | 制氧机 | 江苏双盛医疗器械有限公司 | 江苏双盛医疗器械有限公司 | SS-3W | 20200330 202003001 200300026 | 江苏省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 振动与噪声 |
| 50 | 制氧机 | 西藏鱼跃医疗设备开发有限公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 9F-3 | 2018/11/28 181101010 | 西藏自治区药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 氧浓度 |
| 51 | 超声中频药物导入仪 | 沈阳中康世创科技有限公司 | 沈阳中康世创科技有限公司 | ZK-TD-01 | 2019年07月22日 20190722015 | 辽宁省药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 52 | 电脑中频治疗仪 | 青岛中和医疗器械有限公司 | 青岛中和医疗器械有限公司 | ZH831 | 2020年5月19日 20050431 | 山东省药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 53 | 中频电疗仪 | 广州一康医疗设备实业有限公司 | 广州一康医疗设备实业有限公司 | YK-2000B | 20200523 202006152B5315 | 广东省药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 输入功率 |
| 54 | 中频定向药透仪 | 西安金佰润医疗器械有限公司 | 西安金佰润医疗器械有限公司 | JBR-1A | 2020年3月11日 1A2003027 | 陕西省药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 55 | 中频多功能治疗仪 | 黑龙江省玉麒麟科技开发有限公司 | 黑龙江省玉麒麟科技开发有限公司 | YQL-801 | 2019.10.10 201901010 | 黑龙江省药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 1.设备或设备部件的外部标记；2.连接——概述 |